____________________________________________________________________________

вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, 58013  код ЄДРПОУ 02005763 тел. ( 0372) 50-66-42

сайт https://cmkl.cv.ua  Е-mail office@cmkl.cv.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик на: Апарат наркозно-дихальний (код НК 024:2023 37710 Система анестезіологічна, загального призначення) (код ДК 021:2015 - 33170000-2: Обладнання для анестезії та реанімації), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі                                                                                                         (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:                                                                                                                                         КНП «Центральна міська клінічна лікарня» чернівецької міської ради, вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, Чернівецької області 58013  код ЄДРПОУ 02005763.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):                                                                                                                Апарат наркозно-дихальний (код НК 024:2023 37710 Система анестезіологічна, загального призначення) (код ДК 021:2015 - 33170000-2: Обладнання для анестезії та реанімації)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-01-12-007771-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:                    2 506 400,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі статистичного аналізу ринкових цін, наданих комерційних пропозицій, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом  1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення:  2 506 400,00  грн. згідно з Лімітною довідкою Управління ОЗ Чернівецької МР про бюджетні асигнування та кредитування на 2026 рік,  рішенням Чернівецької МР від 23.12.2025 р. № 2691 «Про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік.»

Джерело фінансування: Бюджет Чернівецької міської територіальної громади.

КФКВ : 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

КЕКВ : 3210;3110 «Капітальні видатки»; «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання —по 30 червня 2026 р.

Якісні, кількісні та технічні характеристики Обладнання визначені з урахуванням реальних потреб підприємства, керівника структурного підрозділу, старшого ординатора відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Корпус № 2  Максима РОЇКА та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Інформація про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

Апарат наркозно-дихальний

(код НК 024:2023 37710 Система анестезіологічна, загального призначення)

(код ДК 021:2015 - 33170000-2: Обладнання для анестезії та реанімації)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № | Назва | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат наркозно-дихальний (код НК 024:2023 37710 Система анестезіологічна, загального призначення) | комплект | 1 |

Загальні вимоги:

# 1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

# На підтвердження Учасник повинен завірену копію декларації (сертифікату відповідності)   або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

# 2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні. Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

# На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

# 3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

# Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товара  вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.

# 4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

# На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

# 5. Спроможність учасника  поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

# На підтвердження надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції.

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНі вимоги

| № з/п | Характеристика/параметр | Наявність функції або значення параметру по ТЗ | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або інструкції виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальні вимоги: |  |  |
| 1.1. | На момент поставки наявність документу, що надає дозвіл на використання в медичній практиці в Україні | Наявність |  |
| 1.2. | Наявність повноважень від виробника або офіційного представника на продаж обладнання в Україні (надати оригінал листа з підтвердженням про право постачання в Україні). | Наявність |  |
| 1.3. | Надати копію сертифіката фахівця сервісної служби в Україні, сертифікованої виробником з обслуговування запропонованого обладнання. | Наявність |  |
| 1.4. | Наявність копії інструкції з експлуатації українською мовою. | Наявність |  |
| 1.5. | До вартості пропозиції мають бути включені монтаж, налаштування, інструктаж технічного та медичного персоналу, а також гарантійне сервісне обслуговування не менше 12 місяців з моменту інсталяції. | Наявність |  |
| 2. | Наркозно – дихальний апарат |  |  |
| 2.1. | Комплектація: -Апарат наркозно – дихальний, базовий блок на вiзку– 1 шт. -Шланг O2 – 1 шт. -Шланг для повітря – 1 шт. -Випарник для севофлюрану – 1 шт. -Датчик потоку – 5 шт. -Вологоуловлювачі для мультигазового модулю – 12 шт. - Набір багаторазових дихальних шлангів для дорослих та дітей – 1 шт. -Система викиду відпрацьованих газів – 1 шт. -Лінія забору газів – 10 шт. -Мультигазовий модуль (вимір концентрації О2, СО2, N2О, інгаляційного анестетика) – 1 шт. | Наявність |  |
| 2.2. | Загальні технічні вимоги до наркозно – дихального апарата |  |  |
| 2.2.1. | Апарат повинен мати поршневий або турбінний вентилятор, або об’ємний рефлектор та повинен забезпечувати проведення низькопотокової анестезії, забезпечуючи змішування газів AIR, O2, газоподібних анестетиків і подачу газової суміші пацієнту. | Наявність |  |
| 2.2.2. | Апарат повинен забезпечувати проведення низькопотокової та мінімальнопотокової анестезії для різних вікових категорій пацієнтів. | Наявність |  |
| 2.2.3. | Апарат повинен мати вбудований блок автономного живлення, який забезпечує автономну роботу протягом мінімум 45-ти хвилин, (бажано не менше 120 хв). Екран апарата повинен містити інформацію про ступінь заряду батареї. | Наявність |  |
| 2.2.4. | Апарат повинен мати газовий змішувач з механічним керуванням і трубками потоку для О2 та Air. | Наявність |  |
| 2.2.5. | Апарат повинен мати систему продування О2 дихального контуру з потоком не менше ніж 25 л/хв. | Наявність |  |
| 2.2.6. | Подача потоку свіжого газу повинна регулюватися в діапазоні не менше ніж від 0,2 до 10 л/хв. | Наявність |  |
| 2.2.7. | В апараті повинна бути передбачена аварійна система для проведення вентиляції в ручному режим в разі вимкнення центрального електроживлення або розрядження батареї | Наявність |  |
| 2.2.8. | Апарат повинен бути оснащеним ієрархічною системою акустичних та візуальних тривог. | Наявність |  |
| 2.2.9. | Апарат повинен бути обладнаний сенсорним дисплеєм з діагоналлю не менше 15 дюймів. На монітор повинні виводитися дані моніторингу у вигляді кривих та виміряних параметрів | Наявність |  |
| 2.2.10. | Повинні бути наступні режими вентиляції: VC – CMV, PC – CMV, PC – SIMV, PC - SIMV / PS, VC – SIMV, VC - SIMV / PS, MAN, SPONT | Наявність |  |
| 2.2.11. | Регулювання дихального об’єму у діапазоні не менше 20-1500 мл, з кроком не більше 10 мл. | Наявність |  |
| 2.2.12. | Піковий потік вдиху 180 л/хв в режимах вентиляції з контролем об’єму та з контролем тиску | Наявність |  |
| 2.2.13. | Обмеження максимального тиску у діапазоні не менше 15-70 мбар | Наявність |  |
| 2.2.14. | Регулювання тиску вдиху (PCV) 5-80 мбар, PEEP у діапазоні 2 - 35 мбар | Наявність |  |
| 2.2.15. | Регулювання частоти дихання в діапазоні не менше 4-100/хв., cпіввідношення вдих/видих в діапазоні не менше 4:1-1:10, інспіраторна пауза не менше ніж 0-30%. | Наявність |  |
| 2.2.16. | Наявність потокового тригера. Регулювання чутливості потокового тригера | Наявність |  |
| 2.2.17. | Крива тиску в реальному часі, моніторування частоти дихання, експіраторного дихального об’єму, хвилинної вентиляції, тиску в дихальних шляхах (Ppeak, PEEP, Pplato, МАР) | Наявність |  |
| 2.2.18. | Випарник анестетика (севофлюран) Межі регулювання концентрації анестетика не менше ніж 0,3 -8 об%. | Наявність |  |
| 2.2.19. | Модуль газового монітора повинен бути вбудованим в корпус наркозного апарата | Наявність |  |
| 2.2.20. | Газовий монітор повинен забезпечувати вимір і моніторинг концентрацій (парціальної напруги) газів в дихальних шляхах пацієнта протягом дихального циклу. | Наявність |  |
| 2.2.21. | Забір газів з контуру (у-подібного з’єднувача) апарата повинен здійснюватися в боковому потоці зі швидкістю забору, що не перевищує 225 мл/хв. Вимір концентрації газів повинен здійснюватися за допомогою інфрачервоного спектроскопічного аналізу. Для уникнення контамінації середовища операційної повинна бути передбачена система повернення газу в дихальний контур. | Наявність |  |
| 2.2.22. | Газовий монітор повинен забезпечувати цифрове відображення фракційних концентрацій О2, СО2, летючого анестетика. | Наявність |  |
| 2.2.23. | Моніторинг концентрації кисню повинен здійснюватися виключно парамагнітним датчиком. | Наявність |  |
| 2.2.24. | Затримка результатів виміру складу дихальної газової суміші не більше 5,5 секунд. | Наявність |  |
| 2.2.25. | Апарат повинен мати систему викиду відпрацьованих газів | Наявність |  |
| 2.3. | Вимоги до компресора медичного повітря |  |  |
| 2.3.1. | Призначення: отримання чистого стисненого повітря для медичних цілей. | Наявність |  |
| 2.3.2. | Компресор повинен бути безолійним поршневим. | Наявність |  |
| 2.3.3. | Продуктивність на виході, не менше 50 л/хв. | Наявність |  |
| 2.3.4. | Наявність вмонтованого ресиверу об’ємом не менше 2 л. | Наявність |  |
| 2.3.5. | Наявність автоматичного зливу сконденсованої води. | Наявність |  |

# У разі наявності в даному документі посилань  на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

# Учасник, подаючи свою тендерну пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена у разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним та якісним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним та якісним вимогам Замовника. Замовник для перевірки відповідності запропонованого учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника тощо.